体外效应器与解码器

通信协议

V1.0.0

| 版本号 | 修改说明 | 修改人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 1.初版制定； | LJW | 2025-12-17 |

目录

1.概述	5

2.术语	5

3.文档适用范围	5

4.通信说明	6

4.1 通信格式	6

4.2功能码列表	6

4.3 示例	7

5.命令详情	9

5.1 经皮神经刺激器	9

5.1.1 主系统电源指令（0x20）	9

5.1.2 设备版本信息查询指令（0x21）	9

5.1.3 参数和状态查询指令（0x30）	11

5.1.4 设置刺激参数指令（0x31）	13

5.1.5 开始、停止采集刺激指令（0x32）	14

5.1.6 切换通道指令（0x33）	15

5.1.7 刺激档位限制指令（0x34）	16

5.2 BCISTIM16命令	17

5.2.1 开始、停止刺激指令（0xA0）	17

5.2.2 开始阻抗测试指令（0xA1）	18

5.2.3 故障检测指令（0xA2）	19

5.2.4设置刺激电流步长幅值指令（0xB0）	19

5.2.5设置刺激参数命令（0xB1）	20

5.2.6设置电流校准信号（0xB2）	20

5.3 电动轮椅	21

5.3.1轮椅控制指令（0x80）	21

5.3.2轮椅速度设置指令(0x90)	22

6.附录	23

6.1校验算法	23

6.2 处方表	23

6.3 档位表	24

1.概述

本协议适用于体外效应器与解码器之间的通信。采用十六进制编码进行数据交互。

本文档中的内容均为高度保密信息，只在必要情况下允许披露，未经版权所有者的书面 许可的情况下，禁止通过直接复印机、缩微胶片、静电复印术或任何其他方式以任何形式复制本文任何部分。

2.术语

U8 			-表示无符号整型，一个字节。

S8			-表示有符号整型，一个字节。

U16			-表示无符号整型，两个字节。

S16			-表示有符号整型，两个字节。

U32			-表示无符号整型，四个字节。

S32			-表示有符号整型，四个字节。

STR			-表示字符串。

3.文档适用范围

本协议主要描述了协议的结构、协议的类型、返回格式等，多字节传输均采用高字节在前，低字节在后的顺序。

4.通信说明

4.1 通信格式

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 目标设备ID 0x01:经皮神经刺激器 0x02:BCISTIM16 0x03:电动轮椅 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 指令类型，详情查看功能码列表 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据长度不超过65535；数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 数据内容 | U8 | N | N不超过65535 |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

4.2功能码列表

|  | 指令码 | 事件值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经皮神经刺激器 | 主系统电源指令（0x20） | 0x01 | 关机 |
|  | 设备版本信息查询指令（0x21） | --- | --- |
|  | 参数和状态查询指令（0x30） | --- | --- |
|  | 设置刺激指令（0x31） | --- | --- |
|  | 开始、停止刺激指令（0x32） | 0x01 | 开始刺激 |
|  |  | 0x00 | 停止刺激 |
|  | 切换通道指令（0x33） | --- | --- |
| BCISTIM16 | 开始、停止刺激指令（0xA0） | 0x01 | 开始刺激 |
|  |  | 0x00 | 停止刺激 |
|  | 开始阻抗测试指令（0xA1） | --- | --- |
|  | 故障检测指令（0xA2） | --- | --- |
|  | 设置刺激电流步长幅值指令（0xB0） | --- | --- |
|  | 设置刺激参数命令（0xB1） | --- | --- |
|  | 设置电流校准信号（0xB2） | --- | --- |
| 电动轮椅 | 轮椅控制指令（0x80） | --- | --- |
|  | 轮椅速度设置指令（0x81） | --- | --- |

4.3 示例

以5.1.4设置参数指令（0x31）为例，其上位机对下位机发的指令具体如下表:

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 设置刺激参数指令：0x31 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激通道 | U8 | 1 | 0x00：A通道 0x01：B通道 0xFF：A、B通道 |
| 6 | A通道刺激通路 | U8 | 1 | A通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 7 | A通道刺激处方 | U8 | 1 | A通道刺激处方：0x01-0x0D，共13种处方 |
| 8 | A通道刺激档位 | U8 | 1 | A通道刺激档位：0x01-0x20,共32种档位 |
| 9 | A通道刺激时间 | U8 | 1 | A通道刺激时间 0x01:10min 0x02:20min 0x03:30min |
| 10 | B通道刺激通路 | U8 | 1 | B通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 11 | B通道刺激处方 | U8 | 1 | B通道刺激处方：0x01-0x0D，共13种处方 |
| 12 | B通道刺激档位 | U8 | 1 | B通道刺激档位，0x01-0x20,共32种档位 |
| 13 | B通道刺激时间 | U8 | 1 | B通道刺激时间 0x01:10min 0x02:20min 0x03:30min |
| 14 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 15 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

当上位机发送16进制指令：

EB 01 31 00 09 FF 00 01 02 03 00 01 02 03 01 90

其中：

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x31:表示指令码是设置刺激指令（0x31）；

0x0009:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为9个字节；

0xFF0001020300010203:表示数据内容里面的实际含义。

根据上面表格数据内容具体为：

0xFF：设置A、B通道，表示A、B通道同时设置；

0x00：表示设置A通道的A0通道；

0x01：表示设置A通道的处方为1处方；

0x02：表示设置A通道的档位为2档；

0x03：表示设置A通道的刺激时间为0x03对应为的30分钟；

同理后续的0x00010203设置B通道的相关参数；

0x01：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

下位机接收到此条数据后会回复16进制指令表示应答：

EB 01 31 00 09 FF 00 01 02 03 00 01 02 03 01 90

此指令内容与上面一致。

5.命令详情

5.1 经皮神经刺激器

5.1.1 主系统电源指令（0x20）

上位机对下位机发指令

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 主系统电源命令：0x20 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 事件值类型 | U8 | 1 | 0x00：关机 |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机回复：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 主系统电源命令：0x20 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 事件值类型 | U8 | 1 | 0x00：关机 |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

示例：

当上位机发送16进制指令：

EB 01 20 00 01 01 90

其中：

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x20:表示指令码是主系统电源指令（0x20）；

0x0001:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为1个字节；

0x00:表示关机操作。

0x01：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

下位机接收到此条数据后会回复16进制指令表示已应答：

EB 01 20 00 01 01 90

指令内容与上面一致。

5.1.2 设备版本信息查询指令（0x21）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 设备版本信息查询指令：0x21 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 6 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机回复：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 设备版本信息查询指令：0x21 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 协议版本 | U16 | 2 | 例V1.0.0 = 100 |
| 6 | 经皮神经刺激器固件版本 | U8 | 3 | XXX，经皮神经刺激器固件版本号 |
| 7 | 经皮神经刺激器硬件版本 | U8 | 2 | XX，经皮神经刺激器硬件版本号 |
| 8 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 9 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

示例：

当上位机发送16进制指令：

EB 01 21 00 00 01 90

其中：

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x21:表示指令码是设备版本信息查询指令（0x21）；

0x0000:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为0个字节；

0x01：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

下位机接收到此条数据后会回复16进制指令表示已应答：

EB 01 21 00 07 00 64 01 00 01 01 01 00 90

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x21:表示指令码是设备版本信息查询指令（0x21）；

0x0007:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为7个字节；

0x64:表示版本协议，对应十进制100，表示版本为v1.0.0;

0x010001:表示固件版本号为v1.0.1;

0x0101:表示硬件版本号为v1.1

0x00：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

5.1.3 参数和状态查询指令（0x30）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 参数和状态查询指令：0x30 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 6 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机回复：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 参数和状态查询指令：0x30 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 工作状态 | U8 | 1 | 0x00：空闲模式 0x01：工作模式（刺激） |
| 6 | 硬件状态 | U16 | 2 | Bit0:充电状态：0--未充电1--充电中 Bit1:电池状态：0--正常 1--电量不足（低于10%） |
| 7 | 经皮神经刺激器电池电压 | U16 | 2 | XX，经皮神经刺激器电池电压，单位：mV,，高位在前，低位在后，上位机将读取到的数值/1000为显示的电压，例：1000mV显示为1V |
| 8 | 经皮神经刺激器电池SOC | U8 | 1 | 电池电量百分比，0-100 |
| 9 | A通道刺激状态 | U8 | 1 | 0X00:未刺激状态 0x01：刺激状态 |
| 10 | A通道电极状态 | U8 | 1 | 0X00：未脱落状态 0x01：脱落状态 |
| 11 | A通道刺激通路 | U8 | 1 | A通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 12 | A通道刺激处方 | U8 | 1 | A通道刺激处方：0x01-0x0D，共13种处方 |
| 13 | A通道刺激档位 | U8 | 1 | A通道刺激档位：0x01-0x20,共32种档位 |
| 14 | A通道刺激剩余时间 | U8 | 1 | A通道刺激剩余时间（单位：min） |
| 15 | B通道刺激状态 | U8 | 1 | 0X00:未刺激状态 0x01：刺激状态 |
| 16 | B通道电极状态 | U8 | 1 | 0X00：未脱落状态 0x01：脱落状态 |
| 17 | B通道刺激通路 | U8 | 1 | B通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 18 | B通道刺激处方 | U8 | 1 | B通道刺激处方：0x01-0x0D，共13种处方 |
| 19 | B通道刺激档位 | U8 | 1 | B通道刺激档位：0x01-0x20,共32种档位 |
| 20 | B通道刺激剩余时间 | U8 | 1 | B通道刺激剩余时间（单位：min） |
| 21 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 22 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

示例：

当上位机发送16进制指令：

EB 01 30 00 00 00 90

其中：

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x30:表示指令码是参数和状态查询指令（0x30）；

0x0000:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为0个字节；

0x00：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

下位机接收到此条数据后会回复16进制指令表示应答：

EB 01 30 00 12 00 00 01 08 21 5C 00 00 02 01 14 1E 00 00 02 01 14 1E 00 90

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x30:表示指令码是参数和状态查询指令（0x30）；

0x0012:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为18个字节；

0x00:表示工作状态为空闲状态；

0x0001:表示硬件状态，其中bit0为1表示充电状态为充电中，bit1为0表示电池状态正常

0x0821:表示电池电压为十进制2081mv；

0x5c:表示电池电量百分比为十进制92%；

0x00:表示A通道刺激状态为未刺激状态；

0x00:表示A通道电极状态为未脱落状态；

0x02:表示A通道刺激通路为A2通路；

0x01:表示A通道刺激处方为处方1；

0x14:表示A通道刺激档位为20档；

0x1E：表示A通道刺激剩余时间为30分钟，仅在A通道处于刺激状态时使用

0x00:表示B通道刺激状态为未刺激状态；

0x00:表示B通道电极状态为未脱落状态；

0x02:表示B通道刺激通路为B2通路；

0x01:表示B通道刺激处方为处方1；

0x14:表示B通道刺激档位为20档；

0x1E：表示B通道刺激剩余时间为30分钟，仅在B通道处于刺激状态时使用

0x00：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

5.1.4 设置刺激参数指令（0x31）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 设置刺激参数指令：0x31 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激通道 | U8 | 1 | 0x00：A通道 0x01：B通道 0xFF：A、B通道 |
| 6 | A通道刺激通路 | U8 | 1 | A通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 7 | A通道刺激处方 | U8 | 1 | A通道刺激处方：0x01-0x0D，共13种处方 |
| 8 | A通道刺激档位 | U8 | 1 | A通道刺激档位：0x01-0x20,共32种档位，详情查看6.3档位表 |
| 9 | A通道刺激时间 | U8 | 1 | A通道刺激时间 0x01:10min 0x02:20min 0x03:30min |
| 10 | B通道刺激通路 | U8 | 1 | B通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 11 | B通道刺激处方 | U8 | 1 | B通道刺激处方：0x01-0x0D，共13种处方 |
| 12 | B通道刺激档位 | U8 | 1 | B通道刺激档位，0x01-0x20,共32种档位，详情查看6.3档位表 |
| 13 | B通道刺激时间 | U8 | 1 | B通道刺激时间 0x01:10min 0x02:20min 0x03:30min |
| 14 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 15 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 设置刺激参数指令：0x31 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激通道 | U8 | 1 | 0x00：A通道 0x01：B通道 0xFF：A、B通道 |
| 6 | A通道刺激通路 | U8 | 1 | A通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 7 | A通道刺激处方 | U8 | 1 | A通道刺激处方：0x01-0x0D，共13种处方 |
| 8 | A通道刺激档位 | U8 | 1 | A通道刺激档位：0x01-0x20,共32种档位，详情查看6.3档位表 |
| 9 | A通道刺激时间 | U8 | 1 | A通道刺激时间 0x01:10min 0x02:20min 0x03:30min |
| 10 | B通道刺激通路 | U8 | 1 | B通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 11 | B通道刺激处方 | U8 | 1 | B通道刺激处方：0x01-0x0D，共13种处方 |
| 12 | B通道刺激档位 | U8 | 1 | B通道刺激档位，0x01-0x20,共32种档位，详情查看6.3档位表 |
| 13 | B通道刺激时间 | U8 | 1 | B通道刺激时间 0x01:10min 0x02:20min 0x03:30min |
| 14 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 15 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

示例：

当上位机发送16进制指令：

EB 01 31 00 09 FF 00 01 02 03 00 01 02 03 01 90

其中：

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x31:表示指令码是设置刺激指令（0x31）；

0x0009:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为9个字节；

0xFF：设置A	、B通道，表示A、B通道同时设置；

0x00：表示设置A通道的A0通道；

0x01：表示设置A通道的处方为1处方；

0x02：表示设置A通道的档位为2档；

0x03：表示设置A通道的刺激时间为0x03对应为的30分钟；

0x00：表示设置B通道的B0通道；

0x01：表示设置B通道的处方为1处方；

0x02：表示设置B通道的档位为2档；

0x03：表示设置B通道的刺激时间为0x03对应为的30分钟；

0x01：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

下位机接收到此条数据后会回复16进制指令表示应答：

EB 01 31 00 09 FF 00 01 02 03 00 01 02 03 01 90

此指令内容与上面一致。

5.1.5 开始、停止采集刺激指令（0x32）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 开始、停止刺激指令：0x32 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 事件值 | U8 | 1 | 0x01：开始刺激 0x00：停止刺激 |
| 6 | 刺激通道 | U8 | 1 | 0x00：A通道 0x01：B通道 0xFF：A、B通道 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 开始、停止刺激指令：0x32 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 事件值 | U8 | 1 | 0x01：开始刺激 0x00：停止刺激 |
| 6 | 刺激通道 | U8 | 1 | 0x00：A通道 0x01：B通道 0xFF：A、B通道 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

示例：

当上位机发送16进制指令：

EB 01 32 00 02 01 ff 00 90

其中：

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x32:表示指令码是开始、停止刺激指令（0x32）；

0x0002:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为2个字节；

0x01:表示开始刺激。

0xFF:表示同时刺激A、B通道。

0x01：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

下位机接收到此条数据后会回复16进制指令表示已应答：

EB 01 32 00 02 01 ff 00 90

指令内容与上面一致。

5.1.6 切换通道指令（0x33）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 切换通道指令：0x33 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激通道 | U8 | 1 | 0x00：A通道 0x01：B通道 0xFF：A、B通道 |
| 6 | A通道刺激通路 | U8 | 1 | A通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 7 | B通道刺激通路 | U8 | 1 | B通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 8 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 9 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 切换通道指令：0x33 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激通道 | U8 | 1 | 0x00：A通道 0x01：B通道 0xFF：A、B通道 |
| 6 | A通道刺激通路 | U8 | 1 | A通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 7 | B通道刺激通路 | U8 | 1 | B通道刺激通路：0x00-0x07,共8路 |
| 8 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 9 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

示例：

当上位机发送16进制指令：

EB 01 33 00 03 ff 00 00 00 90

其中：

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x33:表示指令码是切换通道指令（0x33）；

0x0003:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为3个字节；

0x01:表示开始刺激。

0xFF:表示同时刺激A、B通道。

0x01：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

下位机接收到此条数据后会回复16进制指令表示已应答：

EB 01 32 00 02 01 ff 00 90

指令内容与上面一致。

5.1.7 刺激档位限制指令（0x34）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 刺激档位限制指令：0x34 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激档位限制 | U8 | 1 | 0x00:不限制档位（最高档32档） 0x01:限制档位（最高档20档） |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x01:经皮神经刺激器 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 刺激档位限制指令：0x34 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激档位限制 | U8 | 1 | 0x00:不限制档位（最高档32档） 0x01:限制档位（最高档20档） |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

示例：

当上位机发送16进制指令：

EB 01 34 00 01 01 00 90

其中：

0xEB:表示包头；

0x01:表示设备地址是经皮神经刺激器；

0x34:表示指令码是刺激档位限制指令（0x34）；

0x0001:表示两个字节的数据长度，接下来的数据内容长度为1个字节；

0x01:表示限制档位。

0x01：校验位，根据前面字节累计取反加1可得到，详情见6.1 校验算法；

0x90:表示包尾；

下位机接收到此条数据后会回复16进制指令表示已应答：

EB 01 34 00 01 01 00 90

指令内容与上面一致。

5.2 BCISTIM16命令

5.2.1 开始、停止刺激指令（0xA0）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 开始、停止刺激指令：0xA0 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 事件值 | U8 | 1 | 0x01：开始刺激 0x00：停止刺激 |
| 6 | 刺激通道 | U16 | 2 | Bit0-Bit15:ch0-ch15 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 开始、停止刺激指令：0xA0 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 事件值 | U8 | 1 | 0x00：停止刺激 0x01：开始刺激 |
| 6 | 刺激通道 | U16 | 2 | Bit0-Bit15:ch0-ch15 |
| 7 | 应答结果 | U8 | 1 | 0x0:失败 0x1:成功 |
| 8 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 9 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

5.2.2 开始阻抗测试指令（0xA1）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 开始阻抗测试指令：0xA1 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 6 | 阻抗测试通道 | U16 | 2 | Bit0-Bit15:ch0-ch15 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 开始阻抗测试指令：0xA1 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 阻抗测试通道 | U16 | 2 | Bit0-Bit15:ch0-ch15 |
| 6 | 应答结果 | U8 | 1 | 0x0:失败 0x1:成功 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

5.2.3 故障检测指令（0xA2）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 故障检测指令：0xA2 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 6 | 故障检测通道 | U16 | 2 | Bit0-Bit15:ch0-ch15 |
| 7 | 刺激电流步长 | U8 | 1 | 取值范围：0-0x3F |
| 8 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 9 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 故障检测指令：0xA2 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 故障检测通道 | U16 | 2 | Bit0-Bit15:ch0-ch15 |
| 6 | 刺激电流步长 | U8 | 1 | 取值范围：0-0x3F |
| 7 | 应答结果 | U8 | 1 | 0x0:失败 0x1:成功 |
| 8 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 9 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

5.2.4设置刺激电流步长幅值指令（0xB0）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0xB0 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激电流步长幅值 | U8 | 1 | 0x00:2uA 0x01:20uA 0x02:0.2mA |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0xB0 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 应答结果 | U8 | 1 | 0x0:失败 0x1:成功 |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

5.2.5设置刺激参数命令（0xB1）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0xB1 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激通道 | U16 | 2 | Bit0-Bit15:ch0-ch15 |
| 6 | 刺激电流正脉冲步长 | U8 | 1 | 取值范围：0-0x3F |
| 7 | 刺激电流负脉冲步长 | U8 | 1 | 取值范围：0-0x3F |
| 8 | 刺激正脉冲时间 | U32 | 4 | 单位：us |
| 9 | 刺激正脉冲间隔时间 | U32 | 4 | 单位：us |
| 10 | 刺激负脉冲时间 | U32 | 4 | 单位：us |
| 11 | 刺激负脉冲间隔时间 | U32 | 4 | 单位：us |
| 12 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 13 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0xB1 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 刺激通道 | U16 | 2 | Bit0-Bit15:ch0-ch15 |
| 6 | 应答结果 | U8 | 1 | 0x0:失败 0x1:成功 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

5.2.6设置电流校准信号（0xB2）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0xB2 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 电流校准值 | U8 | 1 | 取值范围0-255 |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x02:BCISTIM16 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0xB2 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 电流校准值 | U8 | 1 | 取值范围0-255 |
| 6 | 应答结果 | U8 | 1 | 0x0:失败 0x1:成功 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

5.3 电动轮椅

5.3.1轮椅控制指令（0x80）

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x03:蓝牙轮椅 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0x80 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 事件值 | U8 | 1 | 轮椅控制命令： 0x0:停止 0x1:向前 0x2:向后 0x3:向左 0x4:向右 |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x03:蓝牙轮椅 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0x80 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 事件值 | U8 | 1 | 轮椅控制命令： 0x0:停止 0x1:向前 0x2:向后 0x3:向左 0x4:向右 |
| 6 | 应答结果 | U8 | 1 | 0x0:失败 0x1:成功 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

5.3.2轮椅速度设置指令(0x90)

上位机对下位机发指令：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x03:蓝牙轮椅 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0x80 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 速度档位 | U8 | 1 | 0x0:低速 0x1:中速 0x2:高速 |
| 6 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 7 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

下位机对上位机应答：

| 序号 | 字段 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | U8 | 1 | 起始符，固定为0xeb |
| 2 | 设备地址 | U8 | 1 | 设备地址 0x03:蓝牙轮椅 |
| 3 | 指令码 | U8 | 1 | 0x80 |
| 4 | 数据长度 | U16 | 2 | 数据域长度，数据长度下一字段到校验前一字段数据长度 |
| 5 | 速度档位 | U8 | 1 | 0x0:低速 0x1:中速 0x2:高速 |
| 6 | 应答结果 | U8 | 1 | 0x0:失败 0x1:成功 |
| 7 | 校验 | U8 | 1 | 前X个字节数据相加后取反+1,X为校验字段前的字节数，详情查看校验算法 |
| 8 | 帧尾 | U8 | 1 | 结束符,固定为0x90 |

6.附录

6.1校验算法

uint8_t utils_check_sum(uint8_t* pData, uint16_t len)

{

uint8_t sum = 0;

if(pData == NULL || len == 0) return 0;

for(int i = 0;i < len - 2;i++)

{

sum +=pData [i];

}

sum = (~sum) + 1;

return sum;

}

6.2 处方表

| 处方号 | 波形占空比 | 工作频率KHz | 调制频率Hz | 调制波形 | 治疗时间Min | 必要性 | 主要功效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2：23 | 10 | 40 | 正弦波 | 30 | 可选 |  |
| 2 | 2：23 | 10 | 40 | 方波 | 30 | 可选 |  |
| 3 | 2：23 | 10 | 40 | 三角波 | 30 | 可选 |  |
| 4 | 2：23 | 10 | 40 | 尖波 | 30 | 可选 |  |
| 5 | 2：23 | 10 | 40 | 梯形波 | 30 | 必须 | 消炎消肿 |
| 6 | 2：23 | 10 | 40 | 锯齿波 | 30 | 可选 |  |
| 7 | 2：23 | 10 | 40 | 指数波 | 30 | 可选 |  |
| 8 | 2：23 | 10 | 40 | 扇形波 | 30 | 可选 |  |
| 9 | 2：23 | 10 | 40 | 正弦波、指数波 | 30 | 必须 | 软化瘢痕松解粘连 |
| 10 | 2：23 | 10 | 40 | 指数波、方波 | 30 | 必须 | 锻炼肌肉 |
| 11 | 2：23 | 10 | 40 | 方波、指数波、三角波 | 30 | 必须 | 镇痛 |
| 12 | 2：23 | 10 | 40 | 尖波、指数波、三角波 | 30 | 必须 | 兴奋神经肌肉 |
| 13 | 2：23 | 10 | 40 | 正弦波、尖波、指数波、三角波、方波、锯齿波 | 30 | 可选 | 消除运动疲劳 |

6.3 档位表

| 档位 | 电流 | 档位 | 电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1档 | 2 mA | 17档 | 56 mA |
| 2档 | 7 mA | 18档 | 59 mA |
| 3档 | 10 mA | 19档 | 62 mA |
| 4档 | 14 mA | 20档 | 66 mA |
| 5档 | 17 mA | 21档 | 69 mA |
| 6档 | 20 mA | 22档 | 73 mA |
| 7档 | 23 mA | 23档 | 76 mA |
| 8档 | 27 mA | 24档 | 79 mA |
| 9档 | 30 mA | 25档 | 83 mA |
| 10档 | 33 mA | 26档 | 87 mA |
| 11档 | 36 mA | 27档 | 90 mA |
| 12档 | 40 mA | 28档 | 93 mA |
| 13档 | 43 mA | 29档 | 98 mA |
| 14档 | 46 mA | 30档 | 101 mA |
| 15档 | 49 mA | 31档 | 106 mA |
| 16档 | 52 mA | 32档 | 110 mA |